# 倒置相差显微镜

- 设备名称：倒置显微镜

- 设备数量：一台

- 技术规格及要求：

3.1  倒置相差显微镜

*3.1.1  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

3.1.2  调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

3.1.3  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22

*3.1.4  照明装置：高性能LED光源

*3.1.5  物镜：

平场消色差相差物镜4X （N.A.≥0. 13 ；W.D. ≥16.4）

平场消色差相差物镜10X （W.D. ≥10）

长工作距离平场消色差相差物镜20X （W.D. ≥3.2）

长工作距离平场消色差相差物镜40X （W.D. ≥2.2）

3.1.6  载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X≥100mm，Y≥70mm。

3.1.7  目镜：10×，视场直径为≥22

3.1.8  备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥70mm

3.1.9  相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板

四、商务要求：

1、质量保证期：设备保修期≥二年

2、承诺在买方使用设备出现故障的2小时内做出响应， 24小时内提供上门服务及技术支持。在设备出现故障后，超过48小时不能解决的故障，提供相同档次代用设备。

3、派出技术人员对设备进行安装、调试，并且提供买方操作人员和维护保养人员对本产品的使用、技术培训，直到买方的设备使用相关人员能正确熟练地操作设备和进行常规的维护工作。